# 实验一  插入法测光纤的平均损耗系数

一．实验目的

1．掌握插入法测量光纤损耗系数的原理

2． 熟悉光纤多用表的使用方法

二．实验原理

最精确的光纤损耗测量方法是剪断法，这种方法首先在光纤输出端（远端）测量光功率，然后在不改变入射条件的情况下，在离光源几米长的光纤处剪断，再测量近端光功率，如图1.1所示。

图1.1 剪断法测量光纤损耗的示意图

但是这种方法是破坏性的。在工程中往往需要非破坏性测量，因此更常用插入法测量光纤的损耗。插入法测量光纤损耗的装置如图1.2所示。

图1.2 插入损耗法测量光纤损耗

光的发射和探测都通过光纤活动连接器连接。光源发出的光通过光的注入系统输入到短光纤中，并通过光纤活动连接器与光功率计接通。首先，测量短光纤的输出功率P1λ mW，然后通过光纤连接器接入被测光纤，测量长光纤的输出功率P2λ mW，则光纤的总损耗为

A=10lgP1λP2λ dB                                   （1-1）

A实际上是被测光纤的损耗与连接器损耗之和。如果忽略连接器损耗，被测光纤的长度为L，则光纤的损耗系数为

α=AL dB/km                                       （1-2）

对于多模光纤，不同的模式分布对损耗有很大影响。不同的发射条件，可产生不同的模式分布，因此有不同的光纤损耗值。解决办法是在光的注入系统加一个扰模器，使多模光纤在短的传播长度内达到稳态模分布。对于单模光纤，光的注入系统是一个剥模器，可以滤除单模光纤的包层模。

三．实验设备

AV2498光纤多用表、   1310nmLD光源、   待测光纤、     光纤跳线

四．实验步骤

- 将1310nmLD光源打开预热30分钟。

- 在激光耦合进光纤的起始端，用一定长度的光纤跳线在扰模器上缠绕，达到稳定

的模式输出后，在光纤跳线的另一端测量或连接待测光纤。

3．将光纤多用表电源开关拨到"单开"位置。

4．光纤多用表调零 。调零是在最小量程下进行,按“平均”键后，在遮光下进行(盖

上光输入保护盖)，按“调零”键即可。

5．测量方式的选择。用“波长”键设定波长为1310nm，使之与被测波长相符。

6．按照图1.2(a)测出参考光功率P0。将两端都带有标准FC/PC活动接头的光纤跳线

的一端直接插入光纤多用表的光输入插座,另一端插入光源的光输出插座，测出参考光功率P0。

7．按照图1.2(b)测出参考光通过待测光纤后的功率PS。将待测光纤串到跳线的一端

和光纤多用表输入端之间，测出此时的功率PS。

测试中可根据用户的习惯和测试特点随时按"W/dBm"键得到线性(W)、对数值(dBm)读数。

对数值(dBm)=10log(测量线性值/1mW)

8．算出光纤的损耗和损耗系数。

总损耗为：

PAdB=P0dBm−PSdBm =10lgP0mWPSmW                                 （1-3）

光纤的损耗系数为

αdB/km=PAdBLkm                                   （1-4）

注意事项：

- 极限工作条件：最大可测光功率:2mW。

- 要注意输入光的强度和波长,避免光功率太大而损坏光电管。

- 连接光纤活动连接器时，要先用蘸有酒精的棉花将光输出端面擦干净。

- 仪器应避免机械振动、碰撞、跌落及其他机械损伤。

- 激光输入光纤多用表后，过一会儿等稳定后再读数。

6） 光发射、接收插座应注意保护,防止硬物、脏物触及,不工作时应及时盖好护盖,谨防灰尘或其他有害气体的侵蚀。

- 不要挤压，曲折光纤，否则会引起测量结果的偏大。

五．实验报告要求

1．填写实验数据到表1-1。

表1-1  实验数据结果

| 光纤长度L= （km） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长 | P0（dBm） | PS（dBm） | P0-PS dB | αdB/km |
| 1310nm |  |  |  |  |
| 1550nm |  |  |  |  |

- 分析实验结果不稳定的原因。

3．分析实验结果是偏大还是偏小，为什么？